| (TICW)R-803B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温冲击试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.2-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)在同一个试验装置上能放置3个试样同时进行试验。在钢座上有能固定试样的装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)重锤和中间铁块表面无严重锈斑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)中间铁块底部表面为平坦的球面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)重锤能沿三角形轴近似自由落体下落，下落距离可调至100 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、中间铁块直径[应为(20±1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、中间铁块质量[应为(100±5) g]：扩展不确定度U= g,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、铁锤质量[100g~500g，误差应为±5g；600g~1000g，误差应为±10g；1250g~1500g，误差应为±15g]：扩展不确定度U= g,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 标称值(g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 600 |  | 750 |  |  | 1000 |  | 1250 |  | 1500 |  |
| 实际值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值(g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 600 |  | 750 |  |  | 1000 |  | 1250 |  | 1500 |  |
| 实际值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值(g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |  | 600 |  | 750 |  |  | 1000 |  | 1250 |  | 1500 |  |
| 实际值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-726-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |