| (TICW)R-805B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.4-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  | ℃； |  | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)固定轮的凸缘之间的距离可调整，可使缠绕在固定轮上的每圈试样彼此紧密接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)试样安装并挂上相应的负荷运行后，缠绕在固定轮上的试样无松动滑移现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)计数器计数准确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、固定轮直径[应为(40±1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm； mm； mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、试样在槽内的移动行程[应为(100±10) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试样在槽内的运动速度[应为(40±0.5) 次单程/分]：扩展不确定度U= 次单程/分,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 运动次数(次) |  | 运动时间t(秒) |  | 运动速度N(次单程/分) |  |  |  | 运动速度平均值N(次单程/分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N=2400t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、负荷重量[误差应为±1%]：扩展不确定度U= g,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标称值(g) | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-728-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |