| (TICW)R-817B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压漆膜连续性试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.12-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪灵敏度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a)试样绝缘电阻小于10 kΩ时，试验仪在0.04 s内计缺陷数。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| b)试样绝缘电阻大于15 kΩ时，试验仪不计缺陷数。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| c)计数器不指示每秒钟大于10 个的缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验仪具有单独连续缺陷检出电路及连续缺陷显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)试验仪的计数装置最大复位时间：0.02 s。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)试样在试验仪内所受的力不超过0.03 N。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、毛毡电极长度[应为(20±2) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、试验电压[应为直流(50±3) V]：扩展不确定度U= V,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试样通过毛毡的电极速度[应为(16.5±1.5) m/min]：扩展不确定度U= m/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 牵引轮直径D(mm) | 时间t内牵引轮转过的圈数n | 时间t(s) |  | 试样通过毛毡的电极速度ν(m/min) |  |  |  |  |  |  |  |
| ν=60×3.14×D×n1000t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-724-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |