| (TICW)R-821B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电线电缆电压试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：参照IEC 60060-2:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)测量系统接地端应有良好的接地，高压端、低压端标志应明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当有泄流电流或击穿时，测量系统应能报警并自动切断高压电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)试验区域应有护栏，并装有安全联琐装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验装置电压波形检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)交流电压的波形应为正弦波，其失真小于5 %。实测值： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)直流电压的纹波系数应不超过5 %。实测值： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、电压校准[误差应为±3 %]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 量程 （ ） | 示 值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 （ ） | 示 值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-713-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |