| (TICW)R-823B/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4278.5-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格： | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 下夹具底端距挡风罩内底板的距离应大于50 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、试验装置尺寸：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)挡风罩(深×宽×高)应为(1200±25) mm×(300±25) mm×(450±25) mm， 实测值(深×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)两夹具间距离应为(550±5) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、燃烧灯口径[应为(7.0±0.1) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、燃烧火焰高度：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 燃烧火焰外焰应为(180±10) mm，实测值： mm；燃烧火焰内焰应为(55±5) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、喷灯蓝色内锥体的尖端与试样表面的接触点距水平的上支架下缘的距离[应为(475±5) mm]： 扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、燃烧灯与夹具间的夹角[应为(45±2) °]：扩展不确定度U= °,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： °。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、火焰强度：扩展不确定度U= s,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标准测定铜块从(100±2) ℃上升到(700±3) ℃所需的时间应为(45±5) s，实测值： s。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-759-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |