| (TICW)R-826B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温水浴原始记录（热电偶组法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.7-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)循环方式： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱尺寸 □(深×宽×高)： mm× mm× mm。 □(直径×高)： mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)工作空间尺寸 □(深×宽×高)： mm× mm× mm。 □(直径×高)： mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)工作空间位置(mm) |  | 离左箱壁 mm；离上箱壁 mm ；离前箱壁 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
|  |  | 离右箱壁 mm；离下箱壁 mm ；离后箱壁 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工作空间的温度偏差：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 在标称温度 ℃时，工作空间的温度偏差：± ℃。（取最大值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶前 |  |  | 顶后 |  |  | 中心点 |  | 底前 |  |  |  |  | 底后 |  |  |  |
| 第1次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5次测量值(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点平均电势(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点平均温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点空间温度偏差(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点电势变化量(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点时间温度波动(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点温度偏差(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：热电偶型号：（ ）；注2：测点温度偏差=±(测点空间温度偏差+测点时间温度波动/2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-731-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |