| (TICW)R-828B/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温拉伸试验机原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4278.1-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： | 参照GB/T 2951.14-2008 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格： | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |

| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)两夹具能夹紧试样不打滑。 |  |  |  |  | 结果： |
| (2)试验机的夹头是非自紧式的。 |  |  |  |  | 结果： |
| (3)试样拉断时，活动夹具能自动停止移动并保持刻度值。 |  |  |  |  | 结果： |
| (4)在同一个试验机上具有三组夹具同时做低温拉伸试验。 |  |  |  |  | 结果： |
| (5)活动夹具移动距离[应大于100 mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  | 结果： |
| 二、两夹具的起始距离实测值： mm。 |  |  |  |  | 结果： |
| 三、活动夹具的移动速度[应为(25±5) mm/min]： |  |  |  |  | 结果： |
| 移动距离L(mm) | 拉伸时间t(s) | 移动速度ν(mm/min) | 移动速度平均值ν(mm/min) |  |  |
|  |  |  |  | ν=60∙Lt |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |