| (TICW)R-835.1B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火花机人工击穿装置原始记录（灵敏度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.10-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； |  |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)灵敏度试验用人工击穿装置由一高压电机构成的金属针、微安表、必要的限流阻抗组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)接通电源，开关关断时，针与板能自动分离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)计数器计数正确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、限流电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| AC档电阻为 MΩ；DC档电阻为 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、微安表测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 档位 | 指示值(mA) |  | 0.2 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| AC档 | 实测值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC档 | 实测值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、该装置有接地端和接地标志，且接地端可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 五、耐压试验：高压输入端对接地端施加AC 9 kV，5 min无击穿闪络现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 六、极板转速[应为60 r/min]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 旋转圈数r(r) |  | 时间t(s) |  | 极板转速ν(r/min) |  |  |  | 极板转速平均值ν(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν=60∙rt |  |  |  |
| 七、针尖掠过极板的时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 极板宽b= mm；刀宽δ= mm；极板旋转轴心到金属针的距离R= mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、金属板与金属针之间隙[应为(0.25±0.05) mm]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  | 第 页/共 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (TICW)R-835.2B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火花机人工击穿装置原始记录（稳定性） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.10-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； |  |  | 湿度 |  | %RH |  |  |
| 型号/规格： |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性试验用人工击穿装置有接地端和接地标志，且接地端可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、金属针转速[应为60 r/min]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 旋转圈数r(r) | 时间t(s) | 金属针转速ν(r/min) |  |  | 金属针转速平均值ν(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν=60∙rt |  |  |  |  |
| 三、耐压试验：高压输入端对接地端施加AC 30 kV，5 min无击穿闪络现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 四、金属板与金属针之间隙[应为(0.25±0.05) mm]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |