| (TICW)R-842.1B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.11、IEC 60331-11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.14-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  | JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于300 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、试验支架：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 试验装置能水平托住试样，其中一端应能固定夹住试样，另一端应能支撑住试样。试样支撑装置和其他金属部分应接地。中间部分的金属环内径应为(150±5) mm，实测值： mm。圆钢棒直径应为(10±2) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.1B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.11、IEC 60331-11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(750~800) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.2B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.12、IEC 60331-12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于500 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)试验梯架长约1200 mm，高约600 mm，总质量约为18 kg。两垂直构件之间距离可调整到400 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.2B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.12、IEC 60331-12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10min的平均值应为(830~870) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.3B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （BS 6387 Protocol C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于300 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、试验支架：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 试验装置能水平托住试样，其中一端应能固定夹住试样，另一端应能支撑住试样。试样支撑装置和其他金属部分应接地。中间部分的金属环内径应为(150±5) mm，实测值： mm。圆钢棒直径应为(10±2) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 试验热源为管式喷灯，其长度为(610±10) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.3B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （BS 6387 Protocol C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、喷灯火焰温度[两支热电偶在10min的平均值应为(910~990) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.4B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （BS 6387 Protocol W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)试验支架系统由五个相间200 mm的金属夹具构成，金属夹具长为1150 mm，宽为25 mm。能将试验电缆支撑在机架内，试验机架接地，且接地可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)喷头平面与喷灯中心的垂直高度为120 mm，水平距离可调整到370 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)收集盘的尺寸（长×宽）为：400 mm×100 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)喷淋水的压力可在250 kPa到350 kPa之间调节，喷淋水的流量可在(0.25~0.30) L/(s·m2)之间调节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5mm、直径：1.32mm、中心距：3.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.4B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （BS 6387 Protocol W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(610~690) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.5B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （BS 6387 Protocol Z） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)壁面由耐热阻燃材料板组成，长为300 mm，宽为900 mm，深为9 mm，总质量为10 kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.5B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （BS 6387 Protocol Z） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(910~990) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.6B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （XF 306.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于300 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、试验支架：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 试验装置能水平托住试样，其中一端应能固定夹住试样，另一端应能支撑住试样。试样支撑装置和其他金属部分应接地。中间部分的金属环内径应为(150±5) mm，实测值： mm。圆钢棒直径应为(10±2) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.6B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （XF 306.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(950~1000) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.7B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.1、IEC 60331-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于500 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)试验梯架长约1200 mm，高约600 mm，总质量约为24 kg。两垂直构件之间距离可调整到400mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.7B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.1、IEC 60331-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(830~870) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.8B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.2、IEC 60331-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于500 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)壁面由耐热阻燃材料板组成，长为300 mm，宽为900 mm，深为10 mm，总质量为10 kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.8B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.2、IEC 60331-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(830~870) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.9B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.3、IEC 60331-3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于500 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)试验梯架长约1200 mm，高约600 mm，总质量约为18 kg。两垂直构件之间距离可调整到400 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)金属管长1300 mm，壁厚1.6 mm。外径有两种分别为40 mm和20 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (7)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.9B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19216.3、IEC 60331-3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(830~870) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.10B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19666附录B水喷射、BS 8491） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于500 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)试验梯架长约1200 mm，高约600 mm，总质量约为18 kg。两垂直构件之间距离可调整到400 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在被试品的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (7)喷射管的喷嘴内径为6.3 mm，喷射流量能调整到(12.5±0.625) L/min范围内。喷射角度为与垂线方向(45±5) °，喷射管喷嘴口与喷射点的距离在(500±25) mm范围内。水喷射每1 min喷射一次，喷射时间15 s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.10B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19666附录B水喷射、BS 8491） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(830~870) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.11B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19666附录A水喷淋、BS EN 50200附录E） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于500 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)壁面由耐热阻燃材料板组成，长为300 mm，宽为900 mm，深为10 mm，总质量为10 kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (5)橡皮衬套直径应为(30~40) mm，实测值： mm；总厚度应为(20~30) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (6)冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60 °的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (7)喷淋管壁厚1 mm，外径15.5 mm，一端密闭，另一端进水。喷淋管上有一排直径为0.85 mm的出水孔，孔中心距为30 mm。喷淋管角度可调，喷淋流量能调整在(0.80±0.05) L/min范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (8)喷淋管中心距离试验壁面50 mm，距离喷灯中心145 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.11B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （GB/T 19666附录A水喷淋、BS EN 50200附录E） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(830~870) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.12B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （TICW 8中压耐火） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1084-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)喷灯距离箱底应大于200 mm，实测值： mm；距离侧壁应大于300 mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、试验箱体：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱体体积应不小于20 m3，建议尺寸为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm。 实测值(长×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)通风孔的总面积应为(50±10) cm2，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、试验支架：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 试验装置能水平托住试样，其中一端应能固定夹住试样，另一端应能支撑住试样。试样支撑装置和其他金属部分应接地。中间部分的金属环内径应为(150±5) mm，实测值： mm。圆钢棒直径应为(10±2) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、标准试验热源：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-842.12B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆或光缆耐火特性试验装置原始记录 （TICW 8中压耐火） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、试验电流[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| A相指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B相指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C相指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N相指示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、喷灯火焰温度[两支热电偶在10 min的平均值应为(750~800) ℃，且两支热电偶在10 min的平均值之差不大于40 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 项目 | 测量值1 |  | 测量值2 |  | 测量值3 |  |  | 测量值4 |  |  | 测量值5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶A(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电偶B(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-753-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |