| (TICW)R-849B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐冷冻剂试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.18-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； | 湿度 |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置能水平放置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)试验装置的压力釜耐压力不小于20 MPa，试验装置有压力的安全保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)试验装置压力釜有完好的密封，并能承受不小于8 MPa的压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (4)当瓶内温度超过设定的报警温度时，试验装置能报警并切断电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (5)试验装置有调节冷凝器的水流量指示仪表，并使得虹吸杯的回流次数保持在每小时20 次到25次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (6)压力釜的顶盖需带冷凝器，压力釜内能放置 mL的虹吸杯[误差应为(450±50) mL]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、压力釜的内径：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、压力釜的内容积[应不小于2000 mL]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mL。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、温度[误差应为±2 ℃]：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 显示值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-749-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |