| (TICW)R-850B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成束燃烧试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.15-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)燃烧箱体抬离地面： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)供气系统符合标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、试验箱体尺寸：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)燃烧箱体(深×宽×高)[应为(2000±100) mm×(1000±100) mm×(4000±100) mm] 实测值： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)出烟口在试验箱顶部，出烟口尺寸[应为(300±30) mm×(1000±100) mm] 实测值： mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)进气口在试验箱底部，距离试验箱门[应为(150±10) mm]，尺寸[应为(400±10) mm×(800±20) mm]。实测值：距离试验箱门 mm。尺寸： mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、试验用钢梯：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 钢梯侧杆为Φ33.7 mm的钢管，横杆为Φ26.9 mm的钢管。标准钢梯宽500 mm，长3500 mm，共有9级（均匀分布）。宽钢梯宽800 mm，长3500 mm，共有9级（均匀分布）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、燃烧灯尺寸：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 燃烧灯喷口长：257 mm、宽：4.5 mm。242个钻孔分三排交错排列，每排分别为81、80、81个。 钻孔直径[应为(1.32±0.02) mm]，实测值： mm。钻孔的中心距[应为(3.2±0.1)mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、通风流量[误差应为(5±0.5) m3/min]：扩展不确定度U= m/s,k=2。 注:分别在出风口的左、中、右三个位置进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 通风管风速υ(m/s) | 通风管截面积S(m2) | 通风流量Φ(m3/min) |  | 通风流量平均值Φ(m3/min) |  |  |  |  | Φ=60×ν×S |  |
| 六、火焰强度：扩展不确定度U= s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标准测定铜块温度从(100±2) ℃上升到(700±3) ℃所需时间[应为(260±20) s]，实测值： s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-758-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |