| (TICW)R-854B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炭黑含量试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.17-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流过燃烧管氮气流量的误差不大于±10 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、管式电炉内径[应为(33~40) mm]，长度[应为(400±50) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值：内径： mm，长度： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、硬质耐热玻璃管内径[应为(30±1) mm]，长度[不小于500 mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值：内径： mm，长度： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、瓷舟长度[应为(75±5) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、空气以(1.7±0.3) L/min的流量均匀流过燃烧管，记录加热过程温度与时间的变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 控温装置应能在第一个10 min内，以较均匀的速度加热电炉从室温上升到(300~350) ℃；第二个10 min内，使电炉内温度均匀上升到(450±5) ℃；第三个10 min内，使电炉内温度均匀上升到(600±5) ℃，并能保持10 min。 扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一个10 min，标准温度达到 ℃。 第二个10 min，标准温度达到 ℃。 第三个10 min，标准温度达到 ℃。 第四个10 min，恒温在600 ℃，温度波动： ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-755-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |