| (TICW)R-855B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟密度试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.16-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧室有能均匀空气的风扇，扇叶直径[应为(300±60) mm]，风扇轴心距地面 [应为(200~300) mm]，风量[应为(7~15) m3/min]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值：扇叶直径 mm，风扇轴心距地面 mm，风量 m3/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、燃烧室：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| - 燃烧室内部尺寸[(深×宽×高)应为(3000±30) mm×(3000±30) mm×(3000±30) mm]， 实测值： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)通气孔的总面积[应为(50±10) cm2]，实测值： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)密封窗玻璃框（光源）尺寸[最小应为(100×100) mm]，实测值：( × )mm。其中心距地面[应为(2150±100) mm]，实测值： mm。距内墙[应为(1500±25) mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)密封窗玻璃框（光敏）尺寸[最小应为(100×100) mm]，实测值：( × )mm。其中心距地面[应为(2150±100) mm]，实测值： mm。距内墙[应为(1500±25) mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、均匀光斑直径[应为(1.5±0.1) m]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、光源电压[应为(12.0±0.1) V]，扩展不确定度U= V,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、透光率[误差应为±5 %]：扩展不确定度U= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 显示值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-759-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |