| (TICW)R-857B/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单根铜芯绝缘细电线电缆垂直燃烧试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： | □检测/□校准依据：JB/T 4278.18-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： | 环境条件： | 温度 |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格： | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧灯和试样中心线的交点与上支架下缘的距离[应不大于465 mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、试验装置尺寸：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)挡风罩(深×宽×高)应为(1200±25) mm×(300±25) mm×(450±25) mm， 实测值(深×宽×高)： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)两夹具间距离应为(550±25) mm，实测值： mm。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 三、燃烧灯口径[应为(8.0±0.5) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、燃烧火焰高度[应为(125±25) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、燃烧灯与夹具间的夹角[应为(45±2) °]：扩展不确定度U= °,k=2。 |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： °。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-759-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |