| (TICW)R-863B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击电压测量系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1029-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； | 湿度 |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)测量系统由高压阻尼电阻、高压引线、分压器、测量电缆和显示仪器（数字记录仪、峰值电压表等）所组成。电路的连接符合JJF（机械）1029-2019的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)测量系统接地端应有良好的接地，高压端、低压端标志应明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)测量系统的分压比为 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、时间参数、峰值电压校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 时间测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2，峰值电压测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校系统 波前时间(μs) | 标准系统 波前时间(μs) | 被校系统 半峰值时间(μs) |  | 标准系统 半峰值时间(μs) |  | 被校系统 峰值电压(kV) |  |  |  | 标准系统 峰值电压(kV) |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-863B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击电压测量系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |
| 负极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校系统 波前时间(μs) |  | 标准系统 波前时间(μs) | 被校系统 半峰值时间(μs) |  | 标准系统 半峰值时间(μs) | 被校系统 峰值电压(kV) |  |  | 标准系统 峰值电压(kV) |  |
| 三、线性度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |
| 极性/波形 |  | 被校系统峰值电压示值U1(kV) |  |  | 被校系统充电推算电压U2(kV) (充电电压×放大级数) |  |  | 误差δ(%) | δ=U2-U1U1×100% |  |  |
| 正极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-760-2022B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |