| (TICW)R-865B/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电线电缆全自动结构尺寸测量装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1127-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； | 湿度 |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量装置能水平、平稳地放置在工作台面上，测量装置的工作台整洁干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、视场不同位置参数测量一致性： 直径测量结果的扩展不确定度U= mm,k=2；偏心度测量结果的扩展不确定度U= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 1号镜头（标定板标准值：直径 mm；偏心度 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量位置示意图 |  |  |
| 测量点位 | A | B | C | D |  | E |  |  | 一致性结果 |  |  |  |  |  |
| 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号镜头（标定板标准值：直径 mm；偏心度 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点位 | A | B | C | D |  | E |  |  | 一致性结果 |  |  |  |  |  |
| 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一致性结果： 最大值与最小值之差 |  |  |
| 偏心度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号镜头（标定板标准值：直径 mm；偏心度 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点位 | A | B | C | D |  | E |  |  | 一致性结果 |  |  |  |  |  |
| 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-865B/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电线电缆全自动结构尺寸测量装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、直径/偏心度测量示值误差和测量重复性： 直径测量结果的扩展不确定度U= mm,k=2；偏心度测量结果的扩展不确定度U= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 1号镜头（标定板标准值：直径 mm；偏心度 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 算术平均值 | 示值误差 |  | 测量重复性 |
| 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号镜头（标定板标准值：直径 mm；偏心度 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 算术平均值 | 示值误差 |  | 测量重复性 |
| 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号镜头（标定板标准值：直径 mm；偏心度 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 算术平均值 | 示值误差 |  | 测量重复性 |
| 直径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差=算术平均值-标定板标准值 |  |  |  |  |  | SD=i=1n(Di-D)2n-1 式中：SD—测量重复性；Di—第i次测量值；D—算术平均值；n—测量总次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、不同测量高度对示值的影响： 直径测量结果的扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 镜头 | 不垫高 |  | 垫高0.5 mm |  |  |  | 垫高1.0 mm |  |  | 影响结果 |  |  | 影响结果：三次直径示值测量的最大差值 |  |  |  |  |  |
| 1号 | mm |  | mm |  |  |  | mm |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号 | mm |  | mm |  |  |  | mm |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号 | mm |  | mm |  |  |  | mm |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |