| (TICW)R-869B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矿用电缆负载燃烧试验机原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（机械）1037-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)燃烧试验箱尺寸（深×宽×高）[应为：500 mm×1100 mm×900 mm] 实测值： mm× mm× mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)箱顶中心开有通风孔[直径应为158 mm]，实测值： mm。 两侧各开有开孔[直径应为120 mm]，实测值： mm。 两侧开孔的中心距燃烧箱底部距离[应为310 mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)燃烧试验箱内有两组金属支架，其高度可调。 每组支架内外两支架相距[应为150 mm]，实测值： mm。 每组支架内支架距试件中心线[应为165 mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)燃烧灯口径[应为9.5 mm]，实测值： mm。 高度[应为205 mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、燃烧火焰高度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 燃烧火焰外焰[应为(125±10) mm]，实测值： mm。 燃烧火焰内焰[应为(75±5) mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、该设备的显示温度：205 ℃，实测温度： ℃。误差在±2 ℃以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 四、试验电流：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 显示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-761-2022B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |