| (TICW)R-870B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卤酸释出气体测定试验装置原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4278.1-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  | 参照GB/T 17650.1-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、试验装置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验装置由管形炉、石英玻璃管、燃烧舟、气体冒泡装置、供气系统、加热系统组成。其中加热系统配有温控仪、电流表及开关等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (2)管形炉加热区的有效长度[应为(480~620) mm]，实测值： mm。 内径[应为(38~62) mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (3)石英玻璃管在管形炉进口侧伸出的长度[应为(60~200) mm]，实测值： mm。 在出口处伸出的长度[应为(60~100) mm]，实测值： mm。 内径[应为(30~46) mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 二、燃烧舟应由陶瓷、熔凝石英或皂石制成。其尺寸如下， 外长[应为(45~100) mm]，实测值： mm。 外宽[应为(12~30) mm]，实测值： mm。 内深[应为(5~10) mm]，实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 三、空气以定量的流速经过石英玻璃管，标准热电偶测量端位于管形炉中央的石英玻璃管内，应在(40±5) min内均匀升温，温度升至(800±10) ℃时应保持(20±1) min。 实测该试验装置在( ) min内均匀升温至800 ℃，800 ℃保持20 min，最大的温度波动为( ) ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 时间(min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 25 | 30 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、空气以定量的流速经过石英玻璃管，标准热电偶测量端位于管形炉中央的石英玻璃管内，测得的温度能在(935~965) ℃之间保持(30±1) min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |