| (TICW)R-881B/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐雾试验箱原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JJF（新）23-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  |  | %RH |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱外观没有影响使用的缺陷。设有温度调节、指示仪等仪器仪表或装置，其外形结构完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)试验箱门密封可靠，不会产生漏气和盐雾溢出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)试验箱有盐雾沉降量指示装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、雾量收集器皿的面积应为80 cm2，实测： cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 三、温度校准：扩展不确定度U= ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 温度测量点分布示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 测量点 | A |  | B |  |  |  | C |  | D |  |  | O |  |  | E |  | F |  |  |  | G |  | H |  |
| 第1次测量值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次测量值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次测量值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4次测量值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5次测量值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度平均值t (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度偏差∆td(℃) | ± |  |  |  | ∆td=ts-to ；ts—试验箱设定值；to—试验箱中心点温度平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度∆tv (℃) | ± |  |  |  | ∆tv=±tmax-tmin2 ；tmax—试验箱中心点的最高值；tmin—试验箱中心点的最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动度∆tu (℃/10min) |  |  |  |  | ∆tu=i=1ntimax-timinn ；timax—在第i次测量时所有测量点的最高值； timin—在第i次测量时所有测量点的最低值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、盐雾沉降率校准：扩展不确定度U= mL/(80cm2·h),k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 测量点 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 盐雾沉降率测量点分布示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐雾沉降量mL/(80cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连续喷雾时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐雾沉降率mL/(80cm2·h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-770-2024B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 页/共 页 |
| --- | --- | --- |