| (TICW)R-812B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回弹角试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.4-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：NEMA标准智能回弹角试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  | ℃； |  |  | 湿度 |  |  | %RH |  |
| 型号/规格：XHST120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点：原检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：L61109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试棒卷绕后能准确地停止在刻度盘零位上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)回弹时线圈松开缓慢，无突然回弹或突然跳动现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)自动回弹角试验仪回弹角数字显示误差小于1 度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、卷绕速度[应为(7±0.5) r/min]：扩展不确定度U= r/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 卷绕圈数r1(r) | 时间t1(s) |  |  | 卷绕速度ν1(r/min) |  |  |  | 卷绕速度平均值ν1(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν1=60∙r1t1 |  |  |  |  |  |
| 三、回弹速度[应为(7±0.5) r/min]：扩展不确定度U= r/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 回弹时间t2(s) |  | 回弹速度ν2(r/min) |  |  |  | 回弹速度平均值ν2(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν2=60t2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试棒直径：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标称值(mm) |  | 5 | 7 |  | 10 |  | 12.5 |  | 19 |  | 25 |  |  | 37.5 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 实际值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 误差 |  | ±0.16 | ±0.18 |  | ±0.18 |  | ±0.22 |  | ±0.26 |  | ±0.26 |  |  | ±0.32 |  |  |  | ±0.32 |  |  |  |  |
| 五、负荷：扩展不确定度U= N,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标称值(N) |  | 0.25 | 0.50 |  | 1.0 |  | 2.0 |  | 4.0 |  | 8.0 |  |  | 12.0 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |
| 实际值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 误差 |  | ±0.02 | ±0.05 |  | ±0.1 |  | ±0.2 |  | ±0.4 |  | ±0.8 |  |  | ±1.0 |  |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-716-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |