| (TICW)R-824B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剥离试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.6-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：漆包圆线剥离扭绞试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |  |
| 型号/规格：BN-100 |  |  |  |  |  |  | □检测/☑校准地点：原检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：11746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪能水平放置，滑块在导轨上能平滑移动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (2)夹上试样，挂上相应的负荷后，夹具无松动滑移现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (3)刮刀锋利，两刀刃平行，没有缺口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| (4)试验仪的扭转预置器工作正常，扭转计数器计数准确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 二、两夹具间距离[应为(500±5) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、扭转速度[应为(60~100) r/min]：扩展不确定度U= r/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 扭转次数n |  | 时间t(s) |  |  | 扭转速度ν(r/min) |  |  |  | 扭转速度平均值ν(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν=nt |  |  |  |  |  |
| 四、挂棒、负荷的重量[误差应为±10 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 标称值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-718-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |