| (TICW)R-819B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部放电测试系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 10435-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：局部放电测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  | 环境条件： |  | 温度 |  |  | ℃； | 湿度 |  | %RH |
| 型号/规格：DAC-PD-7 |  |  |  |  | □检测/□校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：40454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)测试系统由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、局部放电检测仪、放电量校准器、试验终端、被试品（电缆）和全屏蔽试验室组成。电路的连接符合GB/T 3048.12的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (2)测试系统的试验电源频率为50 Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| (3)测试系统能在 kV电压下耐压 分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 二、试验电源波形峰值系数[误差应为2±5 %]：扩展不确定度U= ,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 试验电压 |  |  | 有效值(kV) | 正峰值(kV) |  | 负峰值(kV) |  |  | 波形系数值 |  |  |  |  |
| 在 |  | kV左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 |  | kV左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 |  | kV左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 |  | kV左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 |  | kV左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 |  | kV左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、试验电源容差[误差应为±3 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 在 kV耐压5分钟，其试验电压变化量不大于3 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中最大试验电压为 kV，最小试验电压为 kV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 4 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-819B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部放电测试系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具编号：40454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、试验电压校准[误差应为±3 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 指示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、放电量校准器校准[误差应为±10 %，第一方实验室和电缆制造企业误差可为(-30 %~10 %)]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 脉冲时间测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2， 脉冲电压幅值测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2。 电荷量测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注入电容C0： pF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲幅值U(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值Q(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上升沿(ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波尾(ms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注入电容C0： pF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲幅值U(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值Q(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上升沿(ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波尾(ms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q=C0·U 式中：Q—放电量校准器实际值，pC；C0—注入电容，pF；U—脉冲幅值，V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 2 页/共 4 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-819B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部放电测试系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | 器具编号：40454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、背景噪声[不应大于4 pC]：电荷量测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| （关全屏蔽试验室，用放电量校准器的 pC校准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)测试系统在无被试品（电缆）、未升电压时，放电量表显示背景噪声： pC，开窗后放电量表显示背景噪声： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)测试系统在无被试品（电缆）、 kV电压时，放电量表显示背景噪声： pC，开窗后放电量表显示背景噪声： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，放电量表显示背景噪声： pC，开窗后放电量表显示背景噪声： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，放电量表显示背景噪声： pC，开窗后放电量表显示背景噪声： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，放电量表显示背景噪声： pC，开窗后放电量表显示背景噪声： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，放电量表显示背景噪声： pC，开窗后放电量表显示背景噪声： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、灵敏度[不应大于5 pC]：电荷量测量结果的扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| （关全屏蔽试验室，用放电量校准器的 pC校准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)测试系统在无被试品（电缆）、未升电压时，局部放电灵敏度： pC，开窗后局部放电灵敏度： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)测试系统在无被试品（电缆）、 kV电压时，局部放电灵敏度： pC，开窗后局部放电灵敏度： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，局部放电灵敏度： pC，开窗后局部放电灵敏度： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，局部放电灵敏度： pC，开窗后局部放电灵敏度： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，局部放电灵敏度： pC，开窗后局部放电灵敏度： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)测试系统在接被试品（电缆）、 kV电压时，局部放电灵敏度： pC，开窗后局部放电灵敏度： pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、测试系统的线性度[误差应为±10 %，第一方实验室和电缆制造企业误差可为(-10 %~30 %)]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| （关全屏蔽试验室，用单脉冲校准发生器的 pC校准后） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准电荷量值(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放电量表显示值(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、测试系统的衰减系数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 局部放电测试系统接长电缆时的衰减系数（F）值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近端显示值α1 (pC)： |  | 远端显示值α2 (pC)： |  |  |  |  |  | 当α2≥α1：F=1 ； 当α2<α1：F=α1α2 |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 3 页/共 4 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-819B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部放电测试系统原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  | 器具编号：40454 |  |  |  |
| 十、测试系统响应（双脉冲曲线的绘制）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 频带宽度： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间间隔t(μs) | 放电量表显示值(pC) |  | 时间间隔t(μs) |  | 放电量表显示值(pC) |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-711-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 4 页/共 4 页 |
| --- | --- | --- |