| (TICW)R-818B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压漆膜连续性试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.13-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：智能高压漆膜连续性试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  | %RH |
| 型号/规格：XHC3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点：国家实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：L61086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪电极对地绝缘采用高电阻材料，该材料不吸湿、不漏点起痕、易清洗，能长时间承受3000 V电压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (2)电机采用无刷电机，高压接线不用屏蔽线，导轮与收线轮等电位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (3)高压电源为对地正极性的经滤波的平滑的直流电压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (4)试验电极和导轮尺寸符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (5)当裸线和电极接触时，缺陷计数电路的重复计数频率[应为(500±25) 次/分]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| 缺陷计数电路计数次数 |  | 时间t(s) |  |  |  | 重复计数频率F(次/分) |  |  |  |  |  | 重复计数频率平均值(次/分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F=60×500t |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)装上导体标称直径为0.06 mm的试样，启动电机时能不拉断试样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| (7)试验仪在做标称直径1.600 mm的试样时的走线速度： m/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| 二、试验电压[误差应为±5 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| 标称值(V) | 350 |  |  | 500 |  |  | 750 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 校准值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、稳态短路电流[误差应为(25±5) μA]：扩展不确定度U= μA,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| 标称试验电压档(V) |  |  | 350 |  | 500 |  |  | 750 |  |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 实测稳态短路电流值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、50 MΩ缺陷电阻引起的接触轮上的电压降[应不超过75 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |  |
| 标称值(V) | 350 |  |  | 500 |  |  | 750 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 实测值(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压降(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-818B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压漆膜连续性试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | 器具编号：L61086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、缺陷检测电路的灵敏度（电流阀值）：扩展不确定度U= μA,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 标称试验电压档(V) |  | 350 |  | 500 | 750 |  |  | 1000 | 1500 | 2000 |  | 2500 |  | 3000 |
| 缺陷电流阀值允许误差(μA) |  | ±0.5 |  | ±0.6 | ±0.7 |  |  | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 |  | ±1.4 |  | ±1.6 |
| 实测缺陷电流阀值(μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、缺陷检测电路的响应时间[应为(5±1) ms]：扩展不确定度U= ms,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 实测值： ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、试验速度[应为(16.5±1.5) m/min]：扩展不确定度U= m/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 距离L(m) | 时间t(s) |  | 试验速度ν(m/min) |  |  |  | 试验速度平均值ν(m/min) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν=60∙Lt |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-725-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 2 页/共 2 页 |
| --- | --- | --- |