| (TICW)R-814B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单向刮漆试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准依据：JB/T 4279.9-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：单向刮漆试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度 |  |  |  | ℃； | 湿度 |  |  |  |  |  | %RH |
| 型号/规格：HUS3 |  |  |  |  |  |  |  | □检测/□校准地点：原检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：L61139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验仪能处于水平位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| - (2)试样的支承台面能上下平行升降，其整个平面能与试样紧密接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| - (3)两夹具能相应地旋转120 °、240 °，并且其试样在旋转后能与支承台面接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| - (4)刮漆装置在移动过程中无明显的跳动现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (5)试样刮破后，试验仪能自动停机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 二、刮针移动距离[应不小于100 mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、刮漆速度[应为(400±40) mm/min]：扩展不确定度U= mm/min,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 刮针移动距离L(mm) |  | 时间t(s) |  |  | 刮漆速度ν(mm/min) |  |  |  |  | 刮漆速度平均值ν(mm/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν=60∙Lt |  |  |  |  |
| 四、刮针直径[应为(0.23±0.01) mm]：扩展不确定度U= mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 刮针直径实测值： mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验电压[应为直流(6.5±0.5) V]：扩展不确定度U= V,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 试验电压实测值： V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、短路电流[应为(20±0.5) mA]：扩展不确定度U= mA,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 短路电流实测值： mA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、负荷[N＜0.2，误差±0.005 N；0.2≤N＜1.0，误差±0.01 N；1.0≤N＜2.0，误差±0.02 N；2.0≤N＜5.0，误差±0.05 N；5.0≤N＜10.0，误差±0.1 N；N≥10，误差±0.2 N]： 扩展不确定度U= N,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 标称值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-814B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单向刮漆试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  | 器具编号：L61139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、刮破力[误差应为±5 %]：扩展不确定度U= N,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |
| 显示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-721-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 2 页/共 2 页 |
| --- | --- | --- |