| (TICW)R-816B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击穿电压试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.11-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：击穿电压砝码组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商： |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | ℃； |  | 湿度 |  |  |  | %RH |
| 型号/规格：L61119 |  |  |  |  |  |  |  |  | □检测/☑校准地点：检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)试验箱门装有安全联锁装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (2)试验电压频率为50 Hz，峰值系数满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| (3)试验变压器的额定容量不少于500 VA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 二、试验电压[误差应为±3 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 量程档 （ ） | 显示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程档 （ ） | 显示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程档 （ ） | 显示值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、升压速度[误差应为(20±2) V/s、(100±10) V/s、(500±50) V/s]：扩展不确定度U= V/s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |  |  |
| 量 程 档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ν=Ut |  |  |  |
| 上升电压U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升压时间t(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升压速度ν(V/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升压速度平均值ν(V/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| (TICW)R-816B/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击穿电压试验仪原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号： |  |  |  |  |  |  | 器具编号： |  |  |  |  |  |
| 四、击穿信号动作电流[误差应为(5±0.5) mA]：扩展不确定度U= mA,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |  |
| 负 载(kΩ) |  | 200 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 动作电压(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作电流(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电压降[误差应为±2 %]：扩展不确定度Urel= %,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果： |
| 负载(kΩ) | 量程 |  | 有负载电流时电压(V) |  | 无负载电流时电压(V) |  |  |  | 电压降(%) |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度评定见(TICW)J-723-2019B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |