| (TICW)R-802B/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工业电线电缆专用测试设备检测中心 / 机械工业第二十二计量测试中心站（上海） |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 始 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号：CC26-0202C-7 | □检测/☑校准依据：JB/T 4279.14-2008、JB/T 4279.1-2008 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称：介质损耗试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂/商：上海迪安 | 环境条件： | 温度 | 18 | ℃； | 湿度 | 50 | %RH |
| 型号/规格：TD-7S | □检测/☑校准地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室 |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号：20251111 |  |  |  |  |  |  |  |

本次校准所使用的主要计量标准器具：

Main measurement standard instruments used in this calibration

编号Number

测量范围

Measurement range

准确度等级或最大允差或不确定度

Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement

证书编号/有效期限

Certificate number/Valid date

溯源机构名称

Name of traceability

institution

数字温度表

TES 1307

JL0A94

(0～1000）℃

温度：U=0.3℃,k=2

J25339S01923

2026年07月24日

SQI

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R.China / national measuremwnt standadrs.

本次校准所依据的技术规范（代号、名称）：

JB/T 4279.14-2008

JB/T 4279.1-2008

其他校准信息：

Calibration Information

地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室

Location

温度：18℃

Ambient temperature

湿度：50%RH

Relative humidity

其它： /

Others

收样日期：

Received date

Month

19

日Day

校准日期：

Date for calibration

校准结果/说明（续页）：

Results of calibration and additional explanation(continued page)

一、

一般检查（*）：

(1)

该设备采用线样涂覆导电涂层方法，并采用升温法来画出介损值曲线。

(2)

试验频率为1.0000kHz。

(3)

介质损耗测量值及温度实测值均为试样夹具处的数值。

二、

试验温度校准：U=4℃,k=2

显示值(℃)：

100.14

150.19

240.34

280.45

300.52

实测值(℃)：

100.3

150.5

240.6

280.7

300.7

注：

使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。

校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。

下次送校时须带此证书。

| □检测员/□校准员： | 核验员： | 第 1 页/共 1 页 |
| --- | --- | --- |