Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 上海国缆检测股份有限公司质保部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 上海市真陈路888号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 冲击电压通用分压器测量系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 06 | 月 mouth | 28 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 5 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2002 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJF（机械）1063-2021《交流、直流、冲击电压通用分压器测量系统校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 冲击测量（分析）系统 |  | PAC-5124 |  | JL0A105 |  | (0~800) kV |  |  |  | 峰值电压：Urel =2%,k=2 时间参数：Urel =6%,k=2 |  |  |  | 2023-C-08282 2024年05月07日 |  |  |  |  | SETRI |  |
| / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：上海市真陈路888号高压大厅 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：25 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 27 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 27 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 5 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2002 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 通用分压器测量系统外观完好，各端子标志清晰明确，外露件没有松动和机械损伤。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 通用分压器测量系统有专用的接地端钮，且有明显的接地标识。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 通用分压器测量系统各个功能及显示正常，各个开关和按键能正常工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 正极性试验时间参数、峰值电压校准： |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次时间测量结果的扩展不确定度Urel= 6.0%,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次峰值电压测量结果的扩展不确定度Urel=2.3%,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 被校通用分压器测量系统波前时间(μs) | 实际 波前时间(μs) | 被校通用分压器测量系统半峰值时间(μs) | 实际 半峰值时间(μs) | 被校通用分压器测量系统峰值电压(kV) | 实际 峰值电压(kV) |
|  |  | 1.01 | 1.01 | 50.59 | 50.58 | 503.1 | 503.9 |
|  |  | 1.01 | 1.01 | 50.46 | 50.50 | 501.1 | 501.9 |
|  |  | 1.02 | 1.02 | 50.49 | 50.59 | 501.7 | 502.4 |
|  |  | 1.02 | 1.01 | 50.54 | 50.62 | 502.3 | 503.7 |
|  |  | 1.02 | 1.03 | 50.56 | 50.63 | 501.7 | 502.4 |
|  |  | 1.01 | 1.02 | 50.52 | 50.60 | 501.9 | 502.9 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 5 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2002 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、 | 负极性试验时间参数、峰值电压校准： |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次时间测量结果的扩展不确定度Urel= 6.0%,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次峰值电压测量结果的扩展不确定度Urel=2.3%,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 被校通用分压器测量系统波前时间(μs) | 实际 波前时间(μs) | 被校通用分压器测量系统半峰值时间(μs) | 实际 半峰值时间(μs) | 被校通用分压器测量系统峰值电压(kV) | 实际 峰值电压(kV) |
|  |  | 1.03 | 1.04 | 50.57 | 50.63 | 506.3 | 508.1 |
|  |  | 1.01 | 1.02 | 50.59 | 50.64 | 506.4 | 508.2 |
|  |  | 1.01 | 1.02 | 50.42 | 50.47 | 507.2 | 508.7 |
|  |  | 1.02 | 1.03 | 50.41 | 50.47 | 507.3 | 508.1 |
|  |  | 1.01 | 1.02 | 50.43 | 50.49 | 504.7 | 506.8 |
|  |  | 1.01 | 1.02 | 50.51 | 50.54 | 505.1 | 507.4 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 5 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2002 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四、 | 线性度（*）： |  |  |  |
|  |  | 极性/波形 | 被校通用分压器测量系统 峰值电压指示值U1(kV) | 被校通用分压器测量系统 充电推算电压U2(kV) | 误差(%) |
|  |  | 正极性 |  |  |  |
|  |  | 负极性 |  |  |  |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 5 页／共 5 页 Page of total pages |
| --- | --- |