Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 上海国缆检测股份有限公司质保部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 上海市真陈路888号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 直流高压电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 上海蓝波高电压技术设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | ZJ0659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 06 | 月 mouth | 14 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2005 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJF（机械）1040-2020《直流高电压测量系统校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 交直流电压测量系统 |  | TDF-600-650/1200 |  | ZJ6408 |  | (0~600) kV |  |  |  | 交流：1.0级 直流：0.5级 |  |  |  | 2021-C-09748 2023年04月16日 |  |  |  |  | SETRI |  |
| / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：上海市真陈路888号高压大厅 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：25 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 12 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 13 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2005 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 测量系统接地端有良好的接地，高压端、低压端标志明显。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 当有泄流电流或击穿时，测量系统能报警并自动切断高压电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 试验区域有护栏，并装有安全联琐装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 测量系统试验电压校准： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次试验电压测量结果的扩展不确定度Urel=0.6%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正极性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 20.03 | 40.08 | 60.10 | 80.11 | 100.22 |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |  |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 150.24 | 200.27 | 250.37 | 300.39 |  |  |
|  |  | 负极性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 20.03 | 40.08 | 60.10 | 80.11 | 100.22 |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |  |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 150.24 | 200.27 | 250.37 | 300.39 |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2005 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、 | 线性度（*）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 被校系统直流高压示值U1(kV) |  | 被校系统单极输出高压示值U2(kV) |  | U1和U2比值Fi |  | U1和U2比值的平均值F |  | Fi与F的相对变化量(%) |  |
|  |  | 正极性 | 负极性 | 正极性 | 负极性 | 正极性 | 负极性 | 正极性 | 负极性 | 正极性 | 负极性 |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |