Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC26-0202C-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 浙江洪波科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 局部放电测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | DAC-PD-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 2211242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2026 | 年 Year |  | 03 | 月 mouth | 20 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-15 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号： The number of the certificate accredited by CNAS is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 10435-2004《电缆局部放电测试系统检定方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 4279.11-2008《漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第11部分：击穿电压试验仪》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 示波器 |  | TO 1152 |  | JL0A34 |  | 电压：(0~100)V 扫描时间：(0~20)s |  |  |  | 电压：Urel=0.6%,k=2 扫描时间：Urel =0.1%,k=2 |  |  |  | 2025F32-10-5973275001 2026年06月30日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| LCR测试仪 |  | TH2821 |  | JL0A24 |  | （0～1）μF |  |  |  | 电容：Urel=0.1%，k=2 |  |  |  | 2025F21-10-5973299001 2026年07月01日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 交直流分压器 |  | TDF100-300pF/200MΩ |  | JL0A138 |  | (0~100)kV |  |  |  | 交流：1.0级 直流：0.5级 |  |  |  | ZXJ25123 2026年06月10日 |  |  |  |  | TICW |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R.China / national measuremwnt standadrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：18℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：50%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其他： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2026 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 19 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2026 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 19 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-15 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 该设备由屏蔽室、高压电源、高压电压表、测量回路、局部放电测量仪器、校准脉冲发生器组成。电路的连接符合GB/T 3048.12-2007的要求，该设备仅适用于漆包铜圆、扁线局部放电试验。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 该设备试验电源频率为50Hz、60 Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 当击穿时，能自动报警或自动切断高压电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 升压速率： 25V/s、50V/s。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 试验电源波形峰值系数：U=0.03,k=2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压500V左右： |  | 1.409 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压1000V左右： |  | 1.413 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压1500V左右： |  | 1.415 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压2000V左右： |  | 1.417 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压2500V左右： |  | 1.419 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压3000V左右： |  | 1.422 |  |  |  |  |  |
|  | 三、 | 试验电源容差：Urel=1.2%,k=2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在000V耐压5分钟，其试验电压变化量不大于3 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、 | 试验电压校准：Urel=1.2%,k=2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示值(V)： | 500 |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|  |  | 实测值(V)： | 500.09 |  | 1000.14 | 2500.23 | 3000.27 | 2500.39 | 3000.45 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-15 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation（continued page） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、 |  | 校准脉冲发生器校准： （脉冲幅值Urel=1%,k=2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 标称值(pC)： |  | 1000 | 10000 | 100000 |
|  |  |  | 实际值(pC)： |  | 999 | 10000 | 99999 |
|  | 六、 |  | 灵敏度：Urel=0.1%,k=2 |  |  |  |  |
|  |  |  | （用校准单元1000pC校准后，关屏蔽室） |  |  |  |  |
|  | (1) |  | 空载、无电压时，放电量表显示背景干扰为 0.161 pC。 |  |  |  |  |
|  | (2) |  | 空载、在电压3000v时，放电量表显示背景干扰小于 1 pC。 |  |  |  |  |
| 注： |  | (1) |  | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |
|  |  | (2) |  | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |
|  |  | (3) |  | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - （以下空白） |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |