Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司(天长市徽宁电器仪表厂) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 电缆曲挠（二、三）轮试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 苏州宇诺仪器设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | YN22051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 1110577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 06 | 月 mouth | 14 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 4278.3-2011《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第3部分：曲挠试验装置》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 数字万用表 |  | 287C |  | JL0A88 |  | (0~10) A |  |  |  | 交流电流：Urel=0.27%,k=2 |  |  |  | 2021F11-10-3682358001 2022年12月01日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 秒表 |  | SJ9-2Ⅱ |  | JL0108 |  | 0.01 s~12 h |  |  |  | 时间间隔：U=0.01 s,k=2 日差：U=0.01 s,k=2 |  |  |  | J21133S00437 2022年06月10日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 钢卷尺 |  | 5m |  | JL0A64 |  | (0~5) m |  |  |  | U=0.3 mm,k=2 |  |  |  | J21206S06379 2023年08月25日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 游标卡尺 |  | / |  | JL0A58 |  | (0~200) mm |  |  |  | U=0.01 mm,k=2 |  |  |  | J21206S06377 2022年08月25日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 电子秤 |  | R2000-30 |  | JL0A82 |  | 10 g~30 kg |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  | J21454S01917 2022年10月28日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 电流互感器 |  | HL1 |  | JL0072 |  | (0~600) A |  |  |  | 0.2级 |  |  |  | 2021F12-10-318323001 2023年04月18日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：安徽省无为县高沟镇龙庵工业区高新大道龙庵东路1号低温试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：25 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 12 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 13 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 两滑轮轴心连线与小车滑动轨道角度：45 °。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 小车滑动次数计数器计数准确。显示值 30 次，实测值 30 次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 当试样发生断路或短路时，试验装置会产生报警，并保持小车来回所计次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 小车行程：1010 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 滑轮直径： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次长度测量结果的扩展不确定度U=2 mm,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值(mm)： |  | 60 |  | 80 |  | 120 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值(mm)： |  | 60 |  | 80 |  | 120 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、 | 小车滑动速度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次速度测量结果的扩展不确定度U=0.02 m/s,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实测值：0.33 m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、 | 负荷重量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次质量测量结果的扩展不确定度U=5 g,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值(g)： | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值(g)： | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、 | 试验电流校准： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次电流测量结果的扩展不确定度U=0.12 A,k=2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A相 显示值(A)： | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
|  |  | A相 实测值(A)： | 10.1 | 20.2 | 30.4 |  |  |  |
|  |  | B相 显示值(A)： | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
|  |  | B相 实测值(A)： | 10.1 | 20.2 | 30.4 |  |  |  |
|  |  | C相 显示值(A)： | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
|  |  | C相 实测值(A)： | 10.1 | 20.2 | 30.4 |  |  |  |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |