Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC26-0202C-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 浙江洪波科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 高频脉冲耐电晕试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | WPT-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 2209262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2026 | 年 Year |  | 03 | 月 mouth | 20 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-45 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJF（机械）1041-2020《高频脉冲耐电晕试验仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 示波器 |  | TO 1152 |  | JL0A34 |  | 电压：(0~100)V 扫描时间：(0~20)s |  |  |  | 电压：Urel=0.6%,k=2 扫描时间：Urel =0.1%,k=2 |  |  |  | 2025F32-10-5973275001 2026年06月30日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 热电偶组 |  | EA2 |  | ZJ0024 |  | （-50～300）℃ |  |  |  | U=（4.8～9.0）μV |  |  |  | ZXJ25-121abcd 2026年07月17日 |  |  |  |  | TICW |  |
| 数字万用表 |  | 287C |  | JL0A25 |  | 50mV～1000V 500μA～10A |  |  |  | 电压：Urel=0.13%，k=2 电流：Urel=0.27%，k=2 |  |  |  | 2025F11-10-5973300003 2026年06月26日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R.China / national measuremwnt standadrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：18℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：50%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2026 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 19 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2026 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 19 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-45 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 夹具采用盛有不锈钢珠的容器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 脉冲电压波形：双极性对称型方波。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 当被测试样发生短路时，计时器能停止计时并记录测试值。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 尖峰电压满足试验要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 热滞后时间（时间常数）：598s |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 脉冲稳态冲击电压VP-P校准：Urel= 1.2%,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# | 2# |  | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(V) | 5000 | 4999 |  | 4999 | 4999 | 4999 |
|  |  | 实测值(V) | 4999 | 4998 |  | 4998 | 4998 | 4997 |
|  | 三、 | 脉冲上升时间校准：（频率为 1kHz、电压为 1500V）U=0.60ns,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# | 2# |  | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(ns) | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 实测值(ns) | 99 | 99 |  | 99 | 99 | 99 |
|  | 四、 | 脉冲下降时间校准：（频率为 1kHz、电压为 1500V）U=0.60ns,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# | 2# |  | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(ns) | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 实测值(ns) | 99 | 99 |  | 99 | 99 | 99 |
|  | 五、 | 脉冲频率校准：U=0.07kHz,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# |  | 2# | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(kHz) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 实测值(kHz) | 49 |  | 50 | 50 | 50 | 49 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-45 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 六、 | 脉冲占空比值校准：（频率为 1kHz、电压为 1500V）U=0.60ns,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# |  | 2# | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(kHz) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 实测值(kHz) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 七、 | 试验箱的温度偏差校准：U=0.46℃,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 标称温度：155℃；规定温度偏差：±3℃；通风方式：鼓风 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试验箱尺寸（深×宽×高）(mm)：500×500×600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作空间尺寸（深×宽×高）(mm)：200×200×150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作空间位置(mm)： |  | 离左箱壁 200mm ；离上箱壁 225mm ；离前箱壁 175mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 离右箱壁 200mm ；离下箱壁 225mm ；离后箱壁 175mm |  |  |  |  |
|  | (2) | 测点温度偏差：±1.5℃。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |