Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 电缆或光缆耐火特性试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 06 | 月 mouth | 14 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJF（机械）1084-2023《电缆或光缆耐火特性试验装置校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 数字温度表 |  | TES1307 |  | JL0058 |  | (-50~1000) ℃ |  |  |  | U=1 ℃,k=2 |  |  |  | J21337S00637 2022年08月11日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 钢直尺 |  | / |  | JL0392-1 |  | (0~1000) mm |  |  |  | U=0.10 mm,k=2 |  |  |  | J20221S01244 2022年11月22日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 钢卷尺 |  | 5m |  | JL0A64 |  | (0~5) m |  |  |  | U=0.3 mm,k=2 |  |  |  | J21206S06379 2023年08月25日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 游标卡尺 |  | / |  | JL0A58 |  | (0~200) mm |  |  |  | U=0.01 mm,k=2 |  |  |  | J21206S06377 2022年08月25日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 数字万用表 |  | 287C |  | JL0A88 |  | (0~1000) V (0~10) A |  |  |  | 交流电压：Urel=0.13%,k=2 交流电流：Urel=0.27%,k=2 |  |  |  | 2021F11-10-3682358001 2022年12月01日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 针规 |  | / |  | JL0A90 |  | 1.300、1.350 |  |  |  | U=0.6 μm,k=2 |  |  |  | J24209S00805 2025年07月21日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：安徽省无为县高沟镇龙庵工业区高新大道龙庵东路1号低温试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：25 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 12 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 13 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |
|  | (1) | 试验装置由文丘里混合器、带状喷灯、流量计、压缩空气、丙烷、调压阀、调节阀、球阀等组成。必要时有压电点火器、熄火装置、控温热电偶、点火装置等。 |
|  | (2) | 当任一试样烧断路或任两试样间短路时，试验装置能给出声（光）或其他方式报警。 |
|  | (3) | 喷灯距离箱底 350 mm，距离侧壁 400 mm。 |
|  | (4) | 试验梯架长约1200 mm，高约600 mm，总质量约为24 kg。两垂直构件之间距离可调整到400 mm。 |
|  | (5) | 橡皮衬套直径为30 mm，总厚度为30 mm。 |
|  | (6) | 冲击发生装置的直径为25 mm，长为600 mm。冲击发生装置绕着一根平行于试验梯架的轴线自由转动，其位于距离试验梯架上边缘200 mm的同一水平面中。轴线将冲击发生装置分成400 mm和200 mm两段。冲击发生装置与水平面呈60°的角度跌落，冲击在试验梯架的中点。冲击试验的间隔时间可调。 |
|  | 二、 | 试验箱体： |
|  |  | 本次长度测量结果的扩展不确定度U=0.04 mm,k=2。 |
|  | (1) | 试验箱体具有处理燃烧产生的任何有害气体的设施。 |
|  | (2) | 试验箱体体积不小于20 m3，其尺寸(长×宽×高)：3000 mm × 3000 mm × 3000 mm。 |
|  | (3) | 通风孔的总面积：50 cm2。 |
|  | 三、 | 试验支架： |
|  |  | 本次长度测量结果的扩展不确定度U=0.04 mm,k=2。 |
|  |  | 试验装置能水平托住试样，其中一端应能固定夹住试样，另一端应能支撑住试样。试样支撑装置和其他金属部分都接地。 中间部分的金属环内径：150 mm。圆钢棒直径：10 mm。 |
|  | 四、 | 标准试验热源： |
|  |  | 本次长度测量结果的扩展不确定度U=0.04 mm,k=2。 |
|  |  | 热源为带有文丘里混合器带型丙烷气体喷灯。喷嘴长度：500 mm，宽度：10 mm。喷嘴有三排交错排列的钻孔。钻孔宽度：4.5 mm、直径：1.32 mm、中心距：3.2 mm。 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、 | 试验电压校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次试验电压测量结果的扩展不确定度Urel=0.6%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示值(V)： |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |  |  |
|  |  | 实际值(V)： |  | 99 | 298 | 498 | 698 | 994 |  |  |
|  | 六、 | 试验电流校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次试验电流测量结果的扩展不确定度Urel=0.6%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A相示值(mA)： |  | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  |  |
|  |  | 实际值(mA)： |  | 99 | 199 | 299 | 399 |  |  |  |
|  |  | B相示值(mA)： |  | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  |  |
|  |  | 实际值(mA)： |  | 99 | 199 | 299 | 399 |  |  |  |
|  |  | C相示值(mA)： |  | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  |  |
|  |  | 实际值(mA)： |  | 99 | 199 | 299 | 399 |  |  |  |
|  |  | N相示值(mA)： |  | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  |  |
|  |  | 实际值(mA)： |  | 99 | 199 | 299 | 399 |  |  |  |
|  | 七、 |  | 喷灯火焰温度校准： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次温度测量结果的扩展不确定度U=6.8 ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两支热电偶在10 min时间内读数平均值为758.2 ℃、772.2 ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | (1) |  | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) |  | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |