Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC23-0166C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 扁线回弹角试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 长沙湘鸿仪器机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | BN-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 7009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2023 | 年 Year |  | 03 | 月 mouth | 08 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 3 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC23-0166C-2 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号： The number of the certificate accredited by CNAS is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 4279.1-2008《漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第1部分：总则》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB/T 4074.3-2024《绕组线试验方法 第3部分：机械性能》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 钢直尺 |  | 300m |  | JL0A107-3 |  | (0-300)mm |  |  |  | 长度：U=0.09mm，k=2 |  |  |  | J24207S03515 2026年06月24日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 游标量角器 |  | (0~360)°/2 |  | JL00020 |  | 5′-360° |  |  |  | 角度：U=2°，k=2 |  |  |  | J24207S07964 2025年12月12日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R.China / national measuremwnt standadrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号3号楼2楼试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：20℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2023 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 06 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2023 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 07 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 3 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC23-0166C-2 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |
|  | (1) | 该试验仪夹具能夹紧试样。 |
|  | (2) | 摆动臂在原始位置时，目镜刻度指示值为30o。 |
|  | (3) | 滑动能在摆动臂上自由滑动，摆动臂上直尺刻度准确，刻度范围从32mm～230mm。 |
|  | (4) | 摆动臂能摆动30o角。 |
|  | (5) | 扇形刻度尺在0o～30o范围内刻度分辨力为0.2o。 |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |
|  | （以下空白） |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 3 页 Page of total pages |
| --- | --- |