Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-C-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 热延伸试验箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 常熟市环境试验设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | RY100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 12040DA15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 11 | 月 mouth | 02 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 3 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-C-1 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 4278.6-2011《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分：自然通风热老化试验箱》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 数字万用表 |  | 287C |  | JL0A25 |  | 50mV～1000V 500μA～10A |  |  |  | 电压：Urel=0.13%，k=2 电流：Urel=0.27%，k=2 |  |  |  | 2023F11-10-4653554001 2024年06月19日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 热电偶组 |  | EA2 |  | ZJ0024 |  | （-50～300）℃ |  |  |  | U=（4.8～9.0）μV |  |  |  | ZXJ22-121a 2023年07月16日 |  |  |  |  | TICW |  |
| 钢卷尺 |  | 5m |  | JL0A60 |  | （0～5）m |  |  |  | 长度：U=0.3mm，k=2 |  |  |  | J21206S06380 2023年08月25日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 电子秒表 |  | SJ9-II |  | JL0050-1 |  | 10s～1h |  |  |  | 时间间隔：U=0.01s，k=2 日差：U=0.01s，k=2 |  |  |  | J22133S01355 2023年08月29日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 数字电参数仪 |  | 8775C1 |  | JL0A83 |  | (0~99999.9)kWh |  |  |  | 电能：Urel=0.2%,k=2 |  |  |  | J21103S01174 2022年11月04日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R.China / national measuremwnt standadrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号3号楼2楼试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：20℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 10 | 月 Month | 30 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 11 | 月 Month | 01 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 3 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-C-1 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |
|  | (1) | 通风方式：自然。 |  |
|  | (2) | 风帽开孔大小：开1/2。 |  |
|  | (3) | 试验箱尺寸(深×宽×高)：450 mm ×450 mm×500 mm。 |  |
|  | (4) | 工作空间尺寸(深×宽×高)：200 mm ×200 mm ×150 mm。 |  |
|  | (5) | 工作空间位置(mm)： | 离左箱壁 125mm ；离上箱壁 175mm ；离前箱壁 125mm |
|  |  |  | 离右箱壁 125mm ；离下箱壁 175mm ；离后箱壁 125mm |
|  | (6) | 测温点位置示意图： |  |
|  | 二、 | 工作空间的温度偏差：U=0.3℃,k=2 |  |
|  |  | 在标称温度200℃时，工作空间的温度偏差：2℃。 |  |
|  | 三、 | 换气次数：U=2次/小时,k=2 |  |
|  |  | 在标称温度200℃时，换气次数：14 次/小时。 |  |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |
|  | （以下空白） |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 3 页 Page of total pages |
| --- | --- |