Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司(天长市徽宁电器仪表厂) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 数字电桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 上海迪一仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | MU3054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 201112040121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 06 | 月 mouth | 14 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 4279.2-2008《漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第2部分：直流电阻试验装置》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 游标卡尺 |  | / |  | JL0A58 |  | (0~200) mm |  |  |  | U=0.01 mm,k=2 |  |  |  | J21206S06377 2022年08月25日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 钢直尺 |  | / |  | JL0392-1 |  | (0~1000) mm |  |  |  | U=0.10 mm,k=2 |  |  |  | J20221S01244 2022年11月22日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 双臂电桥校验标准器 |  | ZY4 |  | JL0A52 |  | (10-4~103) Ω |  |  |  | (0.001~1000) Ω：Urel=2×10-5%,k=2 0.0001 Ω： Urel=1×10-4%,k=2 |  |  |  | 2021F21-10-3634596001 2022年11月08日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：安徽省无为县高沟镇龙庵工业区高新大道龙庵东路1号低温试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：25 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 12 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 13 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |
|  | (1) | 该夹具由黄铜制造，试验装置周围环境满足试验要求。 |
|  | (2) | 电位夹具刀口平直，刀口与试样可保持紧密接触。 |
|  | (3) | 电位夹具与相邻电流夹具距离：(15~100) mm。 |
|  | (4) | 电位夹具刀口宽度：1 mm。 |
|  | 二、 | 两电位夹具内侧距离： |
|  |  | 本次长度测量结果的扩展不确定度U=2 mm,k=2。 |
|  |  | 两电位夹具互相平行，内侧距离：1000 mm。 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2001 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、 | 电阻校准： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次电阻测量结果的扩展不确定度U=0.02 mΩ,k=2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全检量程(量程：200 Ω 10 mA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值(Ω) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值(Ω) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值(Ω) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非全检量程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程 | 2 kΩ 1 mA |  | 20 Ω 100 mA |  | 2 Ω 100 mA |  |
|  |  | 标准值 | 1000 Ω | 100 Ω | 10 Ω | 1000 Ω | 100 Ω | 10 Ω |
|  |  | 实际值 | 0.9999kΩ | 0.0997kΩ | 9.9994 Ω | 0.9999 kΩ | 0.0997 kΩ | 9.9994 Ω |
|  |  | 量程 | 200 mΩ 0.5 A |  | 20 mΩ 1 A |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 0.1 Ω | 0.01 Ω | 0.01 Ω | 0.1 Ω |  |  |
|  |  | 实际值 | 99.970 mΩ | 9.9700 mΩ | 9.9947 mΩ | 99.970 mΩ |  |  |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |