单位名称：重庆金田铜业有限公司

地址：重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园B区

| 常州威远电工器材有限公司 CHANGZHOU WELLYUN ELECTRICAL CO.,LTD. |  |
| --- | --- |
| 设备名称： | 软化击穿试验仪 |
| 型号/编号： | WRH-I:26030901F |
| 电源/功率： | 220V/50HZ/2000W |
| 制造日期： | 2026年03月 |
| 联系方式： | 电话：0519-83856988 |

1、检测灵敏度（定温法）：5mA ±0.5mA

- 2、检测灵敏度（升温法JIS）：5-20 mA±0.5mA

3、两试验间短路电流（AC）：<50mA

4、试验时间：10～9999 S

5、升温速率（升温法）：0-10 ℃/min

6、加热模具两线槽交角度：90°±5°

7、指示温度与试样交叉点温度误差：<2℃

8、测试线规：圆线：0.02-3.0mm，扁线：10×5mm

9、控温精度：1 ℃

10、负荷校准：标称值（N):  0.15  0.25  0.45   1.2    3.5    8    17    18    34

实际值（N):  0.16  0.26  0.46  1.20   3.50   8.00  17.00  17.99  34.00

| 常州威远电工器材有限公司 CHANGZHOU WELLYUN ELECTRICAL CO.,LTD. |  |
| --- | --- |
| 设备名称： | 伸长率试验仪 |
| 型号/编号： | WCS-I:26030902E |
| 电源/功率： | 220V/50Hz/300W |
| 制造日期： | 2026年03月 |
| 联系方式： | 电话：0519-83856988 |

1. 检测范围：圆线0.02 ~ 3.0mm

- 2.两夹具起始距离：200±1mm

- 3.活动夹具移动距离：＞100mm

- 4. 活动夹具拉伸速度：5mm/s

5. 可测定拉伸伸长

- 6.最大伸长率：70%

7.显示精度：0.1 %

| 常州威远电工器材有限公司 CHANGZHOU WELLYUN ELECTRICAL CO.,LTD. |  |
| --- | --- |
| 设备名称： | 高温箱 |
| 型号/编号： | DHG-N 300℃:26031201E |
| 电源/功率： | 220V/50HZ/3500W |
| 制造日期： | 2026年03月 |
| 联系方式： | 电话：0519-83856988 |

1.温度范围：RT+10℃～300℃

2.温度波动度：±0.5℃（恒定状态时）

3.温度偏差:±2℃（空载）

朱工，计量日期就写2026年03月13日，谢谢！