Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-0242C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 山东国源电缆电器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 山东省淄博市桓台工业园少海路3477号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 局部放电检测系统 / 串联谐振试验系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 扬州科能电力电子设备有限公司 / 上海蓝波高电压技术设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | JF-1205A / SRS-1200/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | GYJ-D04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 07 | 月 mouth | 07 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 7 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-0242C Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 10435-2004《电缆局部放电测试系统检定方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 高压千伏表 |  | RCVD-100 |  | ZJ0A05 |  | (0~100) kV |  |  |  | 交流：1.0级 直流：0.5级 |  |  |  | ZXJ22-01-3 2023年01月15日 |  |  |  |  | TICW |  |
| 数字示波器 |  | DS4T1012 |  | JL0A133 |  | 幅值测量： 10 mV/Div~5 V/Div 时间测量： 1 ns/Div~10 s/Div |  |  |  | 幅值测量：U=0.10V,k=2 时间测量：Urel =0.1%,k=2 |  |  |  | 2024F32-10-5629663001 2025年11月28日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| LCR测试仪 |  | TH2821 |  | JL0A134 |  | 0.1 pF~9999 μF |  |  |  | Urel=0.1%,k=2 |  |  |  | 2024F21-10-5629653001 2025年12月03日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：山东省淄博市桓台工业园少海路3477号局放屏蔽试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：28 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：60%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 07 | 月 Month | 06 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 07 | 月 Month | 06 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 7 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-0242C Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 测试系统由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、局部放电检测仪、放电量校准器、试验终端、被试品（电缆）和全屏蔽试验室组成。电路的连接符合GB/T 3048.12的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 测试系统的试验电源频率为50 Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 试验电源波形峰值系数： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次波形峰值系数测量结果的扩展不确定度U=0.03,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压10 kV左右： |  | 1.411 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压50 kV左右： |  | 1.408 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在试验电压100 kV左右： |  | 1.407 |  |  |  |  |  |
|  | 三、 | 试验电源容差： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次试验电压测量结果的扩展不确定度Urel=1.2%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在91 kV耐压5分钟，其试验电压变化量不大于3 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、 | 试验电压校准： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次试验电压测量结果的扩展不确定度Urel=1.2%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 5.0 |  | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 5.12 |  | 10.12 | 15.09 | 20.07 | 25.09 |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 30.0 |  | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 30.11 |  | 35.13 | 40.1 | 45.1 | 50.1 |  |
|  |  | 指示值(kV)： | 60.0 |  | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |  |
|  |  | 实际值(kV)： | 60.2 |  | 70.2 | 80.2 | 90.0 | 99.6 |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 7 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-0242C Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation（continued page） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、 | 校准脉冲发生器校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次脉冲时间测量结果的扩展不确定度Urel=1%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次脉冲电压幅值测量结果的扩展不确定度Urel=1%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次电荷量测量结果的扩展不确定度Urel=0.1%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值(pC)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值(pC)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上升沿(ns)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 波尾(ms)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率(Hz)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值(pC)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值(pC)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上升沿(ns)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 波尾(ms)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率(Hz)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、 | 背景噪声： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次电荷量测量结果的扩展不确定度Urel=0.1%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （关全屏蔽试验室，用放电量校准器的10 pC校准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 测试系统在无被试品（电缆）、未升电压时，放电量表显示背景噪声：0.9 pC，开窗后放电量表显示背景噪声：0.9 pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 测试系统在无被试品（电缆）、15 kV电压时，放电量表显示背景噪声：0.9 pC，开窗后放电量表显示背景噪声：0.9 pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 测试系统在无被试品（电缆）、45 kV电压时，放电量表显示背景噪声：0.9 pC，开窗后放电量表显示背景噪声：0.9 pC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 7 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-0242C Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation（continued page） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 七、 | 灵敏度： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次电荷量测量结果的扩展不确定度Urel=0.1%,k=2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （关全屏蔽试验室，用放电量校准器的10 pC校准） |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 测试系统在无被试品（电缆）、未升电压时，局部放电灵敏度：0.9 pC，开窗后局部放电灵敏度：0.9 pC。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 测试系统在无被试品（电缆）、15 kV电压时，局部放电灵敏度：0.9 pC，开窗后局部放电灵敏度：0.9 pC。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 测试系统在无被试品（电缆）、45 kV电压时，局部放电灵敏度：0.9 pC，开窗后局部放电灵敏度：0.9 pC。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、 | 测试系统的线性度（*）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （关全屏蔽试验室，用单脉冲校准发生器的10 pC校准后） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准电荷量值(pC)： | 10 |  | 5 | 4 | 2 |  |
|  |  | 放电量表显示值(pC)： | 100.2 |  | 51.4 | 40.2 | 20.9 |  |
|  | 九、 | 测试系统的衰减系数（*）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 局部放电测试系统接长电缆时的衰减系数（F）值：1。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近端显示值α1 (pC)：69.2 |  | 远端显示值α2 (pC)：100.1 |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 5 页／共 7 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-0242C Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation（continued page） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十、 | 测试系统响应（双脉冲曲线的绘制）（*）： |
|  |  | 频带宽度：(20~300) kHz |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 6 页／共 7 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-0242C Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation（continued page） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 双脉冲曲线图（*）： |
|  |  | 频带宽度：(20~300) kHz |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |
|  | (2) | 该测试系统适用于额定电压35 kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆及附件的局部放电试验。 |
|  | (3) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |
|  | (4) | 下次送校时须带此证书。 |
|  | - （以下空白） |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 7 页／共 7 页 Page of total pages |
| --- | --- |