Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC22-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 上海国缆检测股份有限公司质保部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 上海市真陈路888号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 高频脉冲耐电晕试验仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | WPT-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 1808172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2022 | 年 Year |  | 06 | 月 mouth | 03 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2007 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JJF（机械）1041-2020《高频脉冲耐电晕试验仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 示波器 |  | FLUKE 190 Series II |  | JL0A43 |  | 电压：(0~1000) V 时间：(0~20) s |  |  |  | 电压：Urel=0.64%,k=2 时间：Urel=0.1%,k=2 |  |  |  | 2022F32-10-3771939002 2023年01月18日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 高压差分探头 |  | DP6700 |  | JL0A70 |  | 峰值电压：(0~7) kV 频率：(0~70) MHz |  |  |  | 衰减比：Urel=1.5%,k=2 上升时间：Urel=20%,k=2 |  |  |  | 2022F32-10-3903880001 2024年06月09日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 热电偶组 |  | E型 |  | ZJ0023 |  | (-50~300) ℃ |  |  |  | U=(4.8~9.0) μV,k=2 |  |  |  | CC21-0499-16 2022年08月12日 |  |  |  |  | TICW |  |
| 秒表 |  | SJ9-2Ⅱ |  | JL0108 |  | 0.01 s~12 h |  |  |  | 时间间隔：U=0.01 s,k=2 日差：U=0.01 s,k=2 |  |  |  | J21133S00437 2022年06月10日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 数字万用表 |  | F287C |  | JL0390 |  | (0~1000) V |  |  |  | 交流电压：Urel=0.02%,k=2 |  |  |  | 2021F11-10-3634597001 2022年11月07日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国际单位制（SI）和社会公用计量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to international system of units and social public measurement standards. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：上海市真陈路888号241试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：21 ℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：50%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 01 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2022 |  | 年 Year | 06 | 月 Month | 02 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2007 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 夹具采用盛有不锈钢珠的容器。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 脉冲电压波形：双极性对称型方波。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 当被测试样发生短路时，计时器能停止计时并记录测试值。 |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 尖峰电压满足试验要求。 |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 热滞后时间（时间常数）：598 s |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 脉冲稳态冲击电压VP-P校准： |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次稳态冲击电压测量结果的扩展不确定度Urel= 1.2%,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(V) | 3000 | 2995 | 2993 | 2998 | 2997 |
|  |  | 实测值(V) | 2999 | 2996 | 2995 | 2996 | 2995 |
|  | 三、 | 脉冲上升时间校准：（频率：1 kHz、电压：1500 V） |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次脉冲上升时间测量结果的扩展不确定度U=0.60 ns,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(ns) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 实测值(ns) | 100 | 99 | 96 | 98 | 98 |
|  | 四、 | 脉冲下降时间校准：（频率：1 kHz、电压：1500 V） |  |  |  |  |  |
|  |  | 本次脉冲下降时间测量结果的扩展不确定度U=0.60 ns,k=2。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 试样通道 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
|  |  | 标称值(ns) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 实测值(ns) | 100 | 99 | 96 | 98 | 98 |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC22-2007 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五、 |  | 脉冲电压频率校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本次脉冲电压频率测量结果的扩展不确定度U=0.07 kHz,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试样通道 |  | 1# |  |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  | 5# |
|  |  |  |  | 标称值(kHz) |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  | 实测值(kHz) |  | 50 |  |  | 49 |  | 49 |  | 50 |  | 49 |
|  | 六、 |  | 正或负脉冲宽度与脉冲周期的比值校准：（频率：1kHz、电压：1500 V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次脉冲时间测量结果的扩展不确定度U=0.60 ns,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试样通道 |  | 1# |  |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  | 5# |  |
|  |  |  | 比值(%) |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | 七、 |  | 试验箱的温度偏差校准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次温度测量结果的扩展不确定度U=0.46 ℃,k=2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) |  | 标称温度：155 ℃；规定温度偏差：±3 ℃；通风方式：鼓风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验箱尺寸（深×宽×高）：550 mm×600 mm×600 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作空间尺寸（深×宽×高）：200 mm×200 mm×150 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作空间位置(mm)： |  |  |  | 离左箱壁 200 mm ；离上箱壁 225 mm ；离前箱壁 175 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 离右箱壁 200 mm ；离下箱壁 225 mm ；离后箱壁 175 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  | 测点温度偏差：±1.2 ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | (1) |  | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) |  | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |