Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd.

| 上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION CERTIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缆专检号: Certificate series number |  |  |  |  |  |  | CC26-0202C-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位: Client |  | 浙江洪波科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址: Address |  | 浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具名称: Instrument name |  | 单向自动刮漆试验仪（扁线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂/商: Manufacturer |  | 常州威远电工器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号/规格: Model/Specification |  | WDG-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具编号: Instrument serial number |  | 22082808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 批准人: Approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （校准专用章） (Stamp) |  |  |  |  |  | 核验员: Checked by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准员: Calibrated by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发布日期: Issue date |  | 2026 | 年 Year |  | 03 | 月 mouth | 20 |  | 日 day |  |  |  |  |

| 地址：上海市真陈路888号 Address:No.888 Zhenchen Road,shanghai,China | 电话：021-65493333 Tel:021-65493333 |
| --- | --- |
| 邮编：200444 Post Code:200444 | 传真：021-65490171 Fax: 021-65490171 |
| 未经许可，部分采用本证书内容无效。 Partly using this report will not be admitted unless allowing. | 第 1 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-41 Certificate series number |
| --- | --- |

| 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No.CNAS L0207 The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所依据的技术规范（代号、名称）： Reference documents for the calibration(code、name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 4279.9-2008《漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第9部分：单向刮漆试验仪》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： Main measurement standard instruments used in this calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 Instrument name |  | 型号/规格Model/Specification |  | 编号Number |  | 测量范围 Measurement range |  |  |  | 准确度等级或最大允差或不确定度 Measurement range/Accuracy class or Maximum permissible errors or Uncertainty of measurement |  |  |  | 证书编号/有效期限 Certificate number/Valid date |  |  |  |  | 溯源机构名称 Name of traceability institution |  |
| 钢直尺 |  | 1000m |  | JL0A108-3 |  | （0-1000）mm |  |  |  | 长度：U=0.10mm，k=2 |  |  |  | J22217S04403 2026年06月24日 |  |  |  |  | SQI |  |
| 电子秒表 |  | SJ9-II |  | JL0050-1 |  | 10s～1h |  |  |  | 时间间隔：U=0.01s，k=2 日差：U=0.01s，k=2 |  |  |  | J25139S00576 2026年06月10日 |  |  |  |  | SIMT |  |
| 数显卡尺 |  | (0~200)mm/0.01mm |  | JL0A54 |  | （0～200）mm |  |  |  | 长度：U=0.01mm，k=2 |  |  |  | J25-405-JZ-48 2026年06月02日 |  |  |  |  | SQI |  |
| Q-1仪 |  | Q-1 |  | ZJ0006 |  | 力值：(0~20)N 急拉速度：(0~9.999)m/s |  |  |  | 力值：±1% 急拉速度：小于10% |  |  |  | ZXJ22-126-4 2026年11月18日 |  |  |  |  | TICW |  |
| 以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。 Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R.China / national measuremwnt standadrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它校准信息： Calibration Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点：浙江省湖州市南浔区练市镇万潭湾1楼试验室 Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度：18℃ Ambient temperature |  |  |  |  | 湿度：50%RH Relative humidity |  |  |  |  |  | 其它： / Others |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收样日期： Received date |  | 2026 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 19 | 日Day |  | 校准日期： Date for calibration |  | 2026 |  | 年 Year | 03 | 月 Month | 19 |  | 日Day |
| 备注： Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（*）项目属于非校准项目。 The item with (*) belongs to the non-calibration item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建议复校时间间隔：12个月。 Recommended recalibration time interval：12 mouths. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。 The data are valid only for the instrument(s). |  |
| --- | --- |
| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 2 页／共 4 页 Page of total pages |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-41 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 一般检查（*）： |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | 试验仪能处于水平位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | - 试样的支承台面能上下平行升降，其整个平面能与试样紧密接触。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | - 两夹具能相应地旋转120°、240°，并且其试样在旋转后能与支承台面接触。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | - 刮漆装置在移动过程中无明显的跳动现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 试样刮破后，试验仪能自动停机。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 刮针移动距离：U=0.03mm,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实测值：105 mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、 | 刮漆速度校准：U=1mm/min,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准值：385 mm/min。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、 | 刮针直径：U=0.03mm,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实测值：0.23 mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、 | 试验电压校准：U=0.3V,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示值(V)： | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准值(V)： | 6.4 |  |  |  |  |  |
|  | 六、 | 短路电流校准：U=0.1mA,k=2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示值(mA)： | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准值(mA)： | 20.1 |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 3 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |

| 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd. | 缆专检号：CC26-0202C-41 Certificate series number |
| --- | --- |

| 校准结果/说明（续页）： Results of calibration and additional explanation(continued page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 七、 | 负荷校准：U=0.01N,k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值(N)： | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
|  |  | 实际值(N)： | 0.052 | 0.12 | 0.21 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
|  | 八、 | 刮破力校准：U=0.01N,k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示值(N)： | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 |  |
|  |  | 校准值(N)： | 4.98 | 5.49 | 5.98 | 6.49 | 6.98 | 7.49 | 9.99 |  |
| 注： | (1) | 使用过程中如对校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 校准结论中符合性声明的判定规则为(TICW)J-106《检测和校准结果的符合性判定规则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 下次送校时须带此证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 校准证书续页专用 Continued page of calibration certificate | 第 4 页／共 4 页 Page of total pages |
| --- | --- |